第三章 比选项目技术需求

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营

车站救护设备采购项目用户需求书

- 项目说明

本项目采购内容为金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营车站救护设备采购。

- 货物需求清单

内容详见附件1《运营车站救护设备需求明细》。

- 货物相关标准及技术要求

- 投标人应提供原装、全新的货物，需符合国家、行业及用户提出的相关标准及要求，并相应提供货物检验报告和“产品合格证”或“产品质量证明书”。

- 本用户需求书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按照较高标准执行。同时投标人应在投标文件中加以注明，并附上引用标准和高标准造成成本以及报价差异说明。

- 投标人所报货物的规格参数须等同于或优于《运营车站救护设备需求明细》中的要求。规格型号、参考品牌如有偏离，投标人应在投标文件投标货物清单中加以详细描述。

- 除非在技术规格中另作规定，所采用度量单位均用国际单位制(SI)。

- 交货要求

- 交货时间：分批交货，收到招标人交货通知之日起30天内完成交货。

- 交货地点：招标人指定地点。

- 质量保证

- 质保期：详见附件《运营车站救护设备需求明细》质保期要求。（货物依法标注有效期的，其有效期不得少于质保期）

- 在质保期内，如遇所供货物质量问题，中标人需在接到招标人通知后1小时内响应，48小时内赶到现场提供免费服务，并在7个工作日内完成修复或者更换工作；因为货物质量问题造成招标人的损失，由中标人负责，招标人有权向中标人提出索赔。如果中标人未能及时完成修复或者更换工作，招标人有权让第三方进行修复或者更换，相关费用由中标人承担。

- 严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，招标人有权解除本合同，且由此而产生的一切费用和责任由中标人承担。

- 中标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，中标人应对由于货物设计缺陷、质量缺陷、其它内在缺陷等原因造成的损失负责，所需费用由中标人承担。

- 中标人出售的货物如因内在的缺陷，造成他人人身、财产损害的，中标人应当按照《中华人民共和国产品质量法》第四十四条之规定承担赔偿责任。

- 若货物验收时货物质量不能满足要求，招标人有权要求在指定的时间内更换，并有权按照合同约定的违约责任提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人承担。

- 中标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产、废型（不列入该厂家当时的货物系统），应按原价提供更高配置的货物，未按原价提供的按违约处理。

- 中标人需提供全面使用、维护培训。

- 履行中标人在投标文件中的承诺。

- 质保期满后，中标人应按照同类货物的优惠价格提供维修服务。

- 验收依据及方法

- 验收依据

- 双方签订的合同及其附件、中标人的投标文件、招标人的招标文件等。

- 中标人投标时提供的样品（如有）、检验报告（如有）、货物证明资料（如有）以及相关国家标准和行业标准。

- 进口货物相关进口证明文件。（如有）

- 检验方法

- 核对单据的有效性，并核对单据上货物名称、数量、规格型号、尺寸材质、产地、原厂商以及外观是否与实物一致。

招标人有权任意选择以下检验方法对货物进行检验：

- 采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照合格证书对货物进行检验；

- 采取送检的方法对货物进行检验；

- 采取必要的方法对货物进行检验。

- 由双方负责验收，验收方式按照双方合同约定方式进行；国家有规范要求送检的物品，还应送国家认可的检测机构进行检测。

- 当满足以下条件时，招标人才向中标人签发货物验收报告：

- 详细装箱清单一式贰份，送货单一式贰份。

- 货物具备货物合格证、检验报告（如有）。

- 中标人已按照合同规定提供了当批全部货物及完整的中文技术资料。

- 货物符合样品（如有）。

- 进口货物须提供相关进口证明文件。（如有）

- 包装、装运

- 中标人应对所提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装，充分考虑到各种情况（如暴露于恶劣气候等），货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，并能防潮、防冻、防震、防锈，不致因上述原因出现任何损坏，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何的锈蚀及其它损坏由中标人负责；包装方式的确定及包装费用均由中标人负责。

- 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

- 中标人送货时须至少提前1个工作日按买方要求提供《送货单》。货物合格证或检测试验报告等技术文件应与装箱单一同发货。重要的文件应做好密封防水处理。

- 装运及运输过程由中标人负责，期间发生的一切损失由中标人承担。

八、其它

本用户需求书的技术响应文件经招标人、中标人双方确认后将作为采购合同的技术附件，与合同正文具同等效力。

附件1：车站救护设备需求明细

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 参考规格、技术参数要求 | 推荐参考品牌 | 质保期要求 | 应用场所 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤器 | 个 | 13 | 仪器最大能量大于360，屏幕尺寸大于6寸 | 迈瑞/飞利浦/美普康 | 5年 | 车站 |  |
| 2 | 自动体外除颤仪放置柜 | 个 | 13 |  | 迈瑞/飞利浦/美普康 | 5年 | 车站 |  |
| 3 | AED远程设备管理系统 | 套 | 1 | 可定位AED所在具体位置，可随时查看AED电池容量情况以及使用情况 |  | 5年 | 车站 |  |

招标技术要求

1.1物理规格/性能

1.1.1整机重量（含电池）≤2.6kg

1.1.2设备具备便携把手，具备高便携性

1.1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击

1.1.4防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55

1.1.5工作温度范围至少满足-5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟

1.1.6工作湿度范围至少满足5% ～ 95%非冷凝。

1.1.7工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa）

1.2. 除颤性能

1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

▲1.2.2输出能量：成人最大能量可支持360J

1.2.3开始AED分析到放电准备就绪时间＜7s

1.3.除颤电极片

1.3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。

1.3.2有效期：≧4年。

1.3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率

1.3.4电极片上具有电极片粘贴方式示意图

1.3.5主机上有电极片粘贴位置动画提示

1.3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

1.3.7可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

1.3.8提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

1.4. 电池

1.4.1 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年

1.4.2在适合条件下，至少可支持300次200J除颤治疗或180次360J除颤治疗

1.4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下）

1.5. 屏幕/操作

▲1.5.1提供7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作

1.5.2设备屏幕支持显示ECG波形

1.5.3设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用

1.5.4设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用

▲1.5.5提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求

▲1.5.6具有成人/小儿患者模式，支持快速一键切换

1.5.7 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式

1.6.数据传输和存储

▲1.6.1数据传输：主机设备支持内置4G无线数据传输功能，可将自检数据无线传输到远程AED管理平台，无需人工巡检、降低运维成本

1.6.2存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告

1.6.3具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音

1.6.4数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等

1.6.5支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据

1.7设备维护与自检

1.7.1设备具有用户自检和设备自检功能。

1.7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

1.7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态

1.7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态

1.8配置及相关要求：

1.8.1配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南。

1.8.2机箱要求：采用壁挂式机箱，材质应耐压耐腐蚀并具备防晒防水等功能；供电电压不高于36V直流安全电压；机箱外观应比例协调，美观大方，机箱色彩由采购方选定，并应根据采购方需求印制指定标识及宣传标语。

1.9、AED智能管理系统

▲1.9.1系统功能：支持对所安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能，包括AED设备信息维护、AED监控（自检、定位、报警、预警、电子围栏）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，能将上述信息在AED地图上显示状态。

▲1.9.2系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈；急救事件发生时，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。

1.9.3系统管理：中标方要通过远程管理系统做好监控管理，能将报警信息发送至相关（包括采购人\使用方\维护方）管理人员并在AED地图上显示状态；并根据采购方要求提供采购人独立的授权管理账号（PC端），开放管理权限，支持采购人随时随地自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。

▲1.9.4物联网系统信息安全性：须提供信息系统安全等级保护备案证明及信息安全等级保护评测结果通知书

备注：标“▲”条款为核心参数，为实质性响应条款。

第六章　参选文件格式

一、参选人提交参选文件须知：

1.参选人应按照参选人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致参选文件被误读或评选小组查找不到有效文件是参选人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评选小组将应用参选人提交的资料根据自己的判断和考虑决定参选人履行合同的合格性及能力。

5.参选人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按参选人须知中规定的语言和份数提交。

二、参选文件相关格式附后：

参选文件封面格式：

正本或副本

项目

参选文件

参选人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○二二年  月  日

报价一览表

金华市金义东轨道交通有限公司：

按你方比选文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本参选，我方承诺按照如下报）一览表的价格完成比选文件之选项的实施。

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 参选总价（含税价） | 小写人民币： |
|  |  | 大写人民币： |

注：1、参选报价不得高于最高限价，否则参选将被拒绝。

法定代表人（授权委托人）签字或盖章：

参选人（盖公章）：

日期：         年	      月		日

# 报价明细表

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参选品牌 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤器 | 个 | 13 |  |  |  | 迈瑞/飞利浦/美普康 |
| 2 | 自动体外除颤仪放置柜 | 个 | 13 |  |  |  | 迈瑞/飞利浦/美普康 |
| 3 | AED远程设备管理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 以上价格均为含税价；报价时税率按13%进行报价，若参选人在中标后实际税率不同，结算时税款按实际开票税率结算。

法定代表人（授权委托人）签字或盖章：

参选人（盖公章）：

日期：         年	      月		日

授权委托书

兹委派我公司        先生/女士(身份证号：        ，其在本公司的职务是：         ，联系电话：        手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                           项目参选的一切事项，若中选则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

参选人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

代理人身份证正反面复印件

另附营业执照等资格审查所涉的内容及参选人认为需要提供的内容。

# 技术偏离说明表

| 序号 | 物资 名称 | 招标文件要求 |  | 投标响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参考规格、技术参数要求 | 推荐参考品牌 | 规格、技术参数要求 | 投标品牌 |  |

参选人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、请按用户需求书中的需求明细顺序排序。

参选人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日